## Załącznik 2.3 do Ogłoszenia

## Formularz wymaganych warunków technicznych

| Lp. | Opis parametrów | Wymagane parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Lampy diagnostyczno-zabiegowe |
| 1. | Producent (marka) ………………………………………………………………….……… model……………………………………………………………………………………..… rok produkcji………….. (nie wcześniej niż 2016) |
| Parametry ogólne |
|  | Lampy do oświetlenia pola zabiegowego | Bezcieniowe | TAK/NIE |
|  | Technologia światła | HALOGEN | TAK/NIE |
|  | Natężenie światła w odległości 1m | Minimum 50000 lux | Należy podać |
|  | Temp. barwowa | 4000 K (+/- 10%) | Należy podać |
|  | Wielkość plamy świetlnej | 13 cm (+/- 10%) | Należy podać |
|  | Regulacja natężenia | W zakresie minimum 30-100% | Należy podać |
|  | Zasilanie elektryczne | 220-240 V; 50/60 Hz | TAK/NIE |
|  | Przyciski sterowania | Na statywie lampy | TAK/NIE |
|  |  | Na czaszy lampy | TAK/NIE |
| Lampa statywowa (1 szt.) |
|  | Konstrukcja | Na podstawie jezdnej | TAK/NIE |
|  |  | Statyw pionowy z przegubowym ramieniem | TAK/NIE |
|  | Możliwość regulacji położenia czaszy lampy w pionie i poziomie | W zakresie minimum +/- 30 cm | Należy podać |
|  | Możliwość regulacji obrotu czaszy lampy wokół osi pionowej i poziomej | W zakresie minimum +/- 135° | Należy podać |
|  | Masa urządzenia | Max 15 kg | Należy podać |
| Lampa ścienna (1 szt.) |
|  | Konstrukcja | Na podwójnym przegubowym ramieniu | TAK/NIE |
|  | Wysięg ramion | min 150 cm | Należy podać |
|  | Możliwość regulacji położenia czaszy lampy w pionie i poziomie | W zakresie minimum +/- 30 cm | Należy podać |
|  | Możliwość obrotu czaszy lampy wokół osi pionowej i poziomej | W zakresie minimum +/- 135° | Należy podać |
|  | Masa urządzenia | Max 15 kg | Należy podać |
| Pozostałe wymagania |
|  | Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone | - w ustawie z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.), - w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 05 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 215, poz. 1416), - w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 16, poz. 74), - w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 23 września 2010 r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. Nr 186, poz. 1252), w dyrektywie Rady 93/42/EWG z 14.06.1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych | TAK/NIE |
|  | Serwis gwarancyjny | na warunkach określonych w umowie | TAK/NIE |
|  | Instruktaż personelu | w zakresie obsługi technicznej | TAK/NIE |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji drukowanej i elektronicznej | wymagane razem z dostawą | TAK/NIE |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w ww. tabeli.

.............................., dn........................                        ........................................................

(podpis przedstawiciela Wykonawcy)