## Załącznik 2.6 do Ogłoszenia

## Formularz wymaganych warunków technicznych

| Lp. | Opis parametrów | Wymagane parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Koncentrator próżniowy |
| 1. | Producent (marka) ………………………………………………………………….……… model……………………………………………………………………………………..… rok produkcji………….. (nie wcześniej niż 2016) |
| \ | Koncentrator | do stężania próżniowego próbek DNA/RNA, nukleotydów, białek oraz do przygotowywania próbek do elektroforezy żelowej z rotorem standardowym na probówki mikrowirówkowe 48 x 1,5/2 mL | TAK/NIE |
|  | Obudowa i pokrywa | wykonane z materiału wykazującego odporność chemiczną na agresywne kwasy i rozpuszczalniki organiczne | TAK/NIE |
|  | Komora | wykonana ze stali nierdzewnej lub metalu pokrytego teflonem | Należy podać |
|  | Możliwy wybór minimum 3-ch temperatur grzania komory: | co najmniej temperatura pokojowa, 43-45°C oraz 60-65°C | Należy podać |
|  | Stała prędkość obrotowa wirowania | minimum 1400 rpm | Należy podać |
|  | Silnik | bezszczotkowy | Należy podać |
|  | Pompa próżniowa membranowa zintegrowana z koncentratorem | pompa bezolejowa z pochłaniaczem wilgoci, niewymagająca konserwacji | TAK/NIE |
|  |  | wykonana z materiału (np. PTFE) odpornego na działanie co najmniej etanolu, izopropanolu, acetonu, octanu sodu | TAK/NIE |
|  |  | uzyskiwane podciśnienie minimum 20 hPa (20 mbar) | Należy podać |
|  | Wyświetlacz | LCD lub LED | TAK/NIE |
|  |  | ze wskazaniem minimum: temperatury, czasu i trybu pracy | Należy podać wyświetlane parametry |
|  | Panel kontrolny z klawiaturą sterujący pracą całego urządzenia i pompy próżniowej | programowanie minimum 3 programów operacji w zależności od stosowanego rozpuszczalnika | Należy podać |
|  | Maksymalny pobór mocy | ≤ 350 W | Należy podać |
|  | Masa | ≤ 40 kg | Należy podać |
|  | Wymiary maksymalne (s x g x w) | 35 x 60 x 30 [cm] | Należy podać |
|  | Głośność całego układu | ≤60 dB | Należy podać |
|  | Zasilanie | 230V 50Hz | Należy podać |
| Pozostałe wymagania |
|  | Oznaczenie CE | wymagane (Kopia deklaracji CE poświadczona za zgodność z oryginałem wymagana razem z dostawą) | TAK/NIE |
|  | Serwis gwarancyjny | na warunkach określonych w umowie | TAK/NIE |
|  | Instruktaż personelu | w zakresie obsługi technicznej | TAK/NIE |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji drukowanej i elektronicznej | wymagane razem z dostawą | TAK/NIE |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w ww. tabeli.

.............................., dn........................                        ........................................................

(podpis przedstawiciela Wykonawcy)